## Plan1
P L A N I L H A D E C A L I B R A Ç Ã O | [17 empty] | DATA | [5 empty] | NÚMERO
FOLHA
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
INSTRUMENTO |  |  |  |  | Mult. Digital |  |  |  |  | FABRICANTE |  |  | AGILENT
PATRIMÔNIO | [24 empty] | TEMPERATURA |  |  | 23
CÓDIGO DE ESTOQUE |  |  |  |  | 8CQ387095 |  |  |  |  | MODELO |  |  | 34410A | [11 empty] | U.R |  |  | 60%
INSTRUMENTOS UTILIZADOS | [7 empty] | PROCEDIMENTOS UTILIZADOS | [10 empty] | RESULTADOS OBTIDOS SE NECESSÁRIO AJUSTE OU REPARO
FLUKE 5700A |  |  | (P-82916) |  |  |  |  | PO - 000425
ESC. TENSÃO DC | VALOR APLICADO TENSÃO DC |  |  | Medidas Obtidas (Tensão DC ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Tensão DC ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100 | 0.001 | mV |  |  |  | 0 | 99.9915 | 100.0085 | 0 | 7.489e-07 | 2.8868e-08 | 7.4945e-07 | 2.013 | 0.0015087 | 212.128 | -0.0015087 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-08 | 7.4945e-07 | 2.013 | 0.0015087 | 212.128 | -0.0015087 | Reprov
1 | 1 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.99996 | 1 | 0 | 4.3391e-06 | 2.8868e-07 | 4.3487e-06 | 3.307 | 1.4381e-05 | 2.6949 | -1.4381e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 4.3487e-06 | 3.307 | 1.4381e-05 | 2.6949 | -1.4381e-05 | Reprov
10 | 2 | 1 | V |  |  |  | 0 | 1.9999 | 2.0001 | 0 | 7.7656e-06 | 2.8868e-06 | 8.2848e-06 | 2 | 1.657e-05 | INFINITOS | -1.657e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 8.2848e-06 | 2 | 1.657e-05 | INFINITOS | -1.657e-05 | Reprov
10 | 6 | 1 | V |  |  |  | 0 | 5.9998 | 6.0002 | 0 | 2.4228e-05 | 2.8868e-06 | 2.4399e-05 | 2 | 4.8798e-05 | INFINITOS | -4.8798e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 2.4399e-05 | 2 | 4.8798e-05 | INFINITOS | -4.8798e-05 | Reprov
10 | 10 | 1 | V |  |  |  | 0 | 9.9997 | 10.0003 | 0 | 3.8157e-05 | 2.8868e-06 | 3.8266e-05 | 2 | 7.6533e-05 | INFINITOS | -7.6533e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 3.8266e-05 | 2 | 7.6533e-05 | INFINITOS | -7.6533e-05 | Reprov
10 | -10 | 1 | V |  |  |  | 0 | -10.0004 | -9.9996 | 0 | -3.8157e-05 | -2.8868e-06 | -3.8266e-05 | 2 | -7.6533e-05 | INFINITOS | 7.6533e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | -2.8868e-06 | -3.8266e-05 | 2 | -7.6533e-05 | INFINITOS | -7.6533e-05 | Reprov
100 | 100 | 1 | V |  |  |  | 0 | 99.9954 | 100.0046 | 0 | 0.00045127 | 2.8868e-05 | 0.00045219 | 2 | 0.00090438 | INFINITOS | -0.00090438 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.00045219 | 2 | 0.00090438 | INFINITOS | -0.00090438 | Reprov
1000 | 1000 | 1 | V |  |  |  | 0 | 999.944 | 1000.056 | 0 | 0.0048688 | 0.00028868 | 0.0048774 | 2 | 0.0097548 | 1833.2039 | -0.0097548 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 0.00028868 | 0.0048774 | 2 | 0.0097548 | 1833.2039 | -0.0097548 | Reprov
ESC. TENSÃO AC | VALOR APLICADO TENSÃO AC |  |  | Medidas Obtidas( Tensão AC 1 kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Tensão AC 1 KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100 | 0.001 | mV |  |  |  | 0 | 99.91 | 100.09 | 0 | 1.0594e-05 | 2.8868e-08 | 1.0594e-05 | 2 | 0.021187 | INFINITOS | -0.021187 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-08 | 1.0594e-05 | 2 | 0.021187 | INFINITOS | -0.021187 | Reprov
1 | 0.15 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.14961 | 0.15039 | 0 | 1.3436e-05 | 2.8868e-07 | 1.3439e-05 | 2 | 2.6878e-05 | INFINITOS | -2.6878e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 1.3439e-05 | 2 | 2.6878e-05 | INFINITOS | -2.6878e-05 | Reprov
1 | 0.5 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.4994 | 0.5006 | 0 | 2.8288e-05 | 2.8868e-07 | 2.829e-05 | 2 | 5.658e-05 | INFINITOS | -5.658e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 2.829e-05 | 2 | 5.658e-05 | INFINITOS | -5.658e-05 | Reprov
1 | 1 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.9991 | 1.0009 | 0 | 4.7997e-05 | 2.8868e-07 | 4.7997e-05 | 2 | 9.5995e-05 | INFINITOS | -9.5995e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 4.7997e-05 | 2 | 9.5995e-05 | INFINITOS | -9.5995e-05 | Reprov
10 | 10 | 1 | V |  |  |  | 0 | 9.991 | 10.009 | 0 | 0.00047806 | 2.8868e-06 | 0.00047807 | 2 | 0.00095614 | INFINITOS | -0.00095614 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.00047807 | 2 | 0.00095614 | INFINITOS | -0.00095614 | Reprov
100 | 100 | 1 | V |  |  |  | 0 | 99.91 | 100.09 | 0 | 0.0054922 | 2.8868e-05 | 0.0054923 | 2 | 0.010985 | 11783.8607 | -0.010985 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.0054923 | 2 | 0.010985 | 11783.8607 | -0.010985 | Reprov
750 | 750 | 1 | V |  |  |  | 0 | 749.01 | 750.99 | 0 | 0.044374 | 0.00028868 | 0.044374 | 2.429 | 0.10779 | 7.2414 | -0.10779 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 0.00028868 | 0.044374 | 2.429 | 0.10779 | 7.2414 | -0.10779 | Reprov
ESC. TENSÃO AC | VALOR APLICADO TENSÃO AC |  |  | Medidas Obtidas ( Tensão AC 50KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Tensão AC 50KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100 | 0.001 | mV |  |  |  | 0 | 99.85 | 100.15 | 0 | 2.0204e-05 | 2.8868e-08 | 2.0204e-05 | 2 | 0.040408 | INFINITOS | -0.040408 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-08 | 2.0204e-05 | 2 | 0.040408 | INFINITOS | -0.040408 | Reprov
1 | 0.15 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.14935 | 0.15065 | 0 | 2.857e-05 | 2.8868e-07 | 2.8572e-05 | 2 | 5.7143e-05 | INFINITOS | -5.7143e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 2.8572e-05 | 2 | 5.7143e-05 | INFINITOS | -5.7143e-05 | Reprov
1 | 0.5 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.499 | 0.501 | 0 | 4.2148e-05 | 2.8868e-07 | 4.2149e-05 | 2 | 8.4297e-05 | INFINITOS | -8.4297e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 4.2149e-05 | 2 | 8.4297e-05 | INFINITOS | -8.4297e-05 | Reprov
1 | 1 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.9985 | 1.0015 | 0 | 7.0402e-05 | 2.8868e-07 | 7.0402e-05 | 2 | 0.0001408 | INFINITOS | -0.0001408 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 7.0402e-05 | 2 | 0.0001408 | INFINITOS | -0.0001408 | Reprov
10 | 10 | 1 | V |  |  |  | 0 | 9.985 | 10.015 | 0 | 0.00070333 | 2.8868e-06 | 0.00070333 | 2 | 0.0014067 | INFINITOS | -0.0014067 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.00070333 | 2 | 0.0014067 | INFINITOS | -0.0014067 | Reprov
100 | 100 | 1 | V |  |  |  | 0 | 99.85 | 100.15 | 0 | 0.013132 | 2.8868e-05 | 0.013132 | 2 | 0.026263 | INFINITOS | -0.026263 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.013132 | 2 | 0.026263 | INFINITOS | -0.026263 | Reprov
750 | 200 | 1 | V |  |  |  | 0 | 199.425 | 200.575 | 0 | 0.02458 | 0.00028868 | 0.024582 | 2 | 0.049164 | INFINITOS | -0.049164 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 0.00028868 | 0.024582 | 2 | 0.049164 | INFINITOS | -0.049164 | Reprov
ESC. TENSÃO AC | VALOR APLICADO TENSÃO AC |  |  | Medidas Obtidas (Tensão AC 300KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Tensão AC 300KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100 | 0.001 | mV |  |  |  | 0 | 98.3 | 101.7 | 0 | 6.8822e-05 | 2.8868e-08 | 6.8822e-05 | 2 | 0.13764 | INFINITOS | -0.13764 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-08 | 6.8822e-05 | 2 | 0.13764 | INFINITOS | -0.13764 | Reprov
1 | 0.15 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.1432 | 0.1568 | 0 | 9.9285e-05 | 2.8868e-07 | 9.9286e-05 | 2 | 0.00019857 | INFINITOS | -0.00019857 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 9.9286e-05 | 2 | 0.00019857 | INFINITOS | -0.00019857 | Reprov
1 | 0.5 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.489 | 0.511 | 0 | 0.00019782 | 2.8868e-07 | 0.00019782 | 2 | 0.00039565 | INFINITOS | -0.00039565 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00019782 | 2 | 0.00039565 | INFINITOS | -0.00039565 | Reprov
1 | 1 | 1 | V |  |  |  | 0 | 0.983 | 1.017 | 0 | 0.00029627 | 2.8868e-07 | 0.00029627 | 2 | 0.00059255 | INFINITOS | -0.00059255 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00029627 | 2 | 0.00059255 | INFINITOS | -0.00059255 | Reprov
10 | 9.9986 | 1 | V |  |  |  | 0 | 9.8286 | 10.1686 | 0 | 0.0032659 | 2.8868e-06 | 0.0032659 | 2 | 0.0065317 | INFINITOS | -0.0065317 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.0032659 | 2 | 0.0065317 | INFINITOS | -0.0065317 | Reprov
100 | 30.035 | 1 | V |  |  |  | 0 | 29.1746 | 30.8954 | 0 | 0.06762 | 2.8868e-05 | 0.06762 | 2 | 0.13524 | 24681.7544 | -0.13524 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.06762 | 2 | 0.13524 | INFINITOS | -0.13524 | Reprov
ESC. TENSÃO AC | VALOR APLICADO TENSÃO AC |  |  | Medidas Obtidas - Slow 3 Hz ( Tensão AC 10Hz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Tensão AC 10KHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
10 | 10 | 1 | V |  |  |  | 0 | 9.991 | 10.009 | 0 | 0.0014105 | 2.8868e-06 | 0.0014105 | 2 | 0.002821 | 1711.0492 | -0.002821 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.0014105 | 2 | 0.002821 | 1711.0492 | -0.002821 | Reprov
ESC. CORRENTE DC | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas ( Corrente DC ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Corrente DC ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100 | 0.001 | uA |  |  |  | 0 | 99.925 | 100.075 | 0 | 0.0066109 | 2.8868e-06 | 0.0066109 | 2 | 0.013222 | INFINITOS | -0.013222 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.0066109 | 2 | 0.013222 | INFINITOS | -0.013222 | Reprov
1 | 1 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 0.9989 | 1.0011 | 0 | 2.948e-05 | 2.8868e-06 | 2.9621e-05 | 2 | 5.9242e-05 | INFINITOS | -5.9242e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 2.9621e-05 | 2 | 5.9242e-05 | INFINITOS | -5.9242e-05 | Reprov
10 | 10 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 9.993 | 10.007 | 0 | 0.0002952 | 2.8868e-06 | 0.00029521 | 2 | 0.00059042 | INFINITOS | -0.00059042 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.00029521 | 2 | 0.00059042 | INFINITOS | -0.00059042 | Reprov
100 | 100 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 99.945 | 100.055 | 0 | 0.0034367 | 2.8868e-05 | 0.0034368 | 2 | 0.0068736 | INFINITOS | -0.0068736 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.0034368 | 2 | 0.0068736 | INFINITOS | -0.0068736 | Reprov
1 | 0.15 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.14975 | 0.15016 | 0 | 7.2233e-06 | 2.8868e-07 | 7.2291e-06 | 2 | 1.4458e-05 | INFINITOS | -1.4458e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 7.2291e-06 | 2 | 1.4458e-05 | INFINITOS | -1.4458e-05 | Reprov
1 | 0.5 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.4994 | 0.50055 | 0 | 6.0227e-05 | 2.8868e-07 | 6.0228e-05 | 2 | 0.00012046 | 102634.5192 | -0.00012046 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 6.0228e-05 | 2 | 0.00012046 | 102634.5192 | -0.00012046 | Reprov
1 | 1 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.9989 | 1.0011 | 0 | 5.276e-05 | 2.8868e-07 | 5.2761e-05 | 2 | 0.00010552 | 60441.3593 | -0.00010552 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 5.2761e-05 | 2 | 0.00010552 | 60441.3593 | -0.00010552 | Reprov
2 | 2 | 1 | A |  |  |  | 0 | 1.9972 | 2.0028 | 0 | 0.000116 | 2.8868e-07 | 0.000116 | 2 | 0.000232 | 3556.2992 | -0.000232 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.000116 | 2 | 0.000232 | 3556.2992 | -0.000232 | Reprov
ESC. CORRENTE AC | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas ( Corrente AC 1kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Corrente AC 1kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
10 | 10 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 9.966 | 10.034 | 0 | 0.00094989 | 2.8868e-06 | 0.00094989 | 2 | 0.0018998 | INFINITOS | -0.0018998 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00094989 | 2 | 0.0018998 | INFINITOS | -0.0018998 | Reprov
100 | 100 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 99.66 | 100.34 | 0 | 0.030309 | 2.8868e-05 | 0.030309 | 2 | 0.060617 | INFINITOS | -0.060617 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.030309 | 2 | 0.060617 | INFINITOS | -0.060617 | Reprov
1 | 0.15 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.14915 | 0.15051 | 0 | 6.4364e-06 | 2.8868e-07 | 6.4428e-06 | 2 | 1.2886e-05 | INFINITOS | -1.2886e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 6.4428e-06 | 2 | 1.2886e-05 | INFINITOS | -1.2886e-05 | Reprov
1 | 0.5 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.4981 | 0.5017 | 0 | 0.00018576 | 2.8868e-07 | 0.00018576 | 2 | 0.00037152 | INFINITOS | -0.00037152 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00018576 | 2 | 0.00037152 | INFINITOS | -0.00037152 | Reprov
1 | 1 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.9966 | 1.0034 | 0 | 0.00034556 | 2.8868e-07 | 0.00034556 | 2 | 0.00069113 | INFINITOS | -0.00069113 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00034556 | 2 | 0.00069113 | INFINITOS | -0.00069113 | Reprov
2 | 2 | 1 | A |  |  |  | 0 | 1.9932 | 2.0068 | 0 | 0.00068629 | 2.8868e-06 | 0.0006863 | 2 | 0.0013726 | INFINITOS | -0.0013726 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00068629 | 2 | 0.0013726 | INFINITOS | -0.0013726 | Reprov
ESC. CORRENTE AC | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas ( Corrente AC 5kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Corrente AC 1kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
1 | 1 | 1 | A |  |  |  | 0 | 0.9966 | 1.0034 | 0 | 0.00045194 | 2.8868e-07 | 0.00045194 | 2 | 0.00090388 | INFINITOS | -0.00090388 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00045194 | 2 | 0.00090388 | INFINITOS | -0.00090388 | Reprov
2 | 2 | 1 | A |  |  |  | 0 | 1.9932 | 2.0068 | 0 | 0.00076319 | 2.8868e-06 | 0.0007632 | 2 | 0.0015264 | INFINITOS | -0.0015264 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.00076319 | 2 | 0.0015264 | INFINITOS | -0.0015264 | Reprov
ESC. CORRENTE AC | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas ( Corrente AC 10kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Corrente AC 1kHz ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
10 | 10 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 9.966 | 10.034 | 0 | 0.012006 | 2.8868e-06 | 0.012006 | 2 | 0.024011 | INFINITOS | -0.024011 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.012006 | 2 | 0.024011 | INFINITOS | -0.024011 | Reprov
100 | 100 | 0.001 | mA |  |  |  | 0 | 99.66 | 100.34 | 0 | 0.12013 | 2.8868e-05 | 0.12013 | 2 | 0.24027 | INFINITOS | -0.24027 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 0.12013 | 2 | 0.24027 | INFINITOS | -0.24027 | Reprov
ESCALA | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas - 4W ( Resistência ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Resistência ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
19 | 18.9987 | 1 | W |  |  |  | 0 | 18.9961 | 19.0014 | 0 | 0.00026031 | 2.8868e-05 | 0.00026191 | 2 | 0.00052382 | INFINITOS | -0.00052382 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.00026191 | 2 | 0.00052382 | INFINITOS | -0.00052382 | Reprov
100 | 99.9973 | 1 | W |  |  |  | 0 | 99.9833 | 100.0113 | 0 | 0.00087435 | 2.8868e-05 | 0.00087483 | 2 | 0.0017497 | 20313.5174 | -0.0017497 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.00087483 | 2 | 0.0017497 | 20313.5174 | -0.0017497 | Reprov
1 | 0.18999 | 1000 | KW |  |  |  | 0 | 0.18997 | 0.19002 | 0 | 3.3343e-06 | 2.8868e-07 | 3.3468e-06 | 2 | 6.6936e-06 | INFINITOS | -6.6936e-06 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 3.3468e-06 | 2 | 6.6936e-06 | INFINITOS | -6.6936e-06 | Reprov
1 | 1 | 1000 | KW |  |  |  | 0 | 0.99989 | 1.0001 | 0 | 6.8008e-06 | 2.8868e-07 | 6.8069e-06 | 2.013 | 1.3702e-05 | 436.0868 | -1.3702e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 6.8069e-06 | 2.013 | 1.3702e-05 | 436.0868 | -1.3702e-05 | Reprov
10 | 10 | 1000 | KW |  |  |  | 0 | 9.9989 | 10.0011 | 0 | 6.1847e-05 | 2.8868e-06 | 6.1915e-05 | 2 | 0.00012383 | INFINITOS | -0.00012383 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 6.1915e-05 | 2 | 0.00012383 | INFINITOS | -0.00012383 | Reprov
100 | 99.9994 | 1000 | KW |  |  |  | 0 | 99.9884 | 100.0104 | 0 | 0.00072404 | 2.8868e-05 | 0.00072461 | 2 | 0.0014492 | 4236.4729 | -0.0014492 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.00072461 | 2 | 0.0014492 | 4236.4729 | -0.0014492 | Reprov
1 | 0.99998 | 1000000 | MW |  |  |  | 0 | 0.99987 | 1.0001 | 0 | 1.0296e-05 | 2.8868e-07 | 1.03e-05 | 2 | 2.0599e-05 | INFINITOS | -2.0599e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 1.03e-05 | 2 | 2.0599e-05 | INFINITOS | -2.0599e-05 | Reprov
10 | 1.8999 | 1000000 | MW |  |  |  | 0 | 1.8991 | 1.9007 | 0 | 2.0982e-05 | 2.8868e-07 | 2.0984e-05 | 2 | 4.1967e-05 | INFINITOS | -4.1967e-05 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-07 | 2.0984e-05 | 2 | 4.1967e-05 | INFINITOS | -4.1967e-05 | Reprov
10 | 9.9994 | 1000000 | MW |  |  |  | 0 | 9.9953 | 10.0035 | 0 | 0.0002088 | 2.8868e-06 | 0.00020882 | 2.013 | 0.00042035 | 449.2871 | -0.00042035 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-06 | 0.00020882 | 2.013 | 0.00042035 | 449.2871 | -0.00042035 | Reprov
ESCALA | VALOR APLICADO |  |  | Medidas Obtidas - 2W ( Resistência ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | LIMITE INF. | LIMITE SUP. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IP | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO | Medidas Obtidas ( Resistência ) |  |  | MÉDIA DAS LEIT. | INC. DA MÉDIA | INC. DO IC | INC. COMBINADA | T DE STUDENT | INC. EXPANDIDA | GRAUS DE LIBERDADE | AUX. CALC INC. | RESULTADO
|  |  |  | Med 1 | Med 2 | Med 3 | [12 empty] | Med 1 | Med 2 | Med 3
100 | 100.0056 | 1000000 | MW |  |  |  | 0 | 99.1955 | 100.8156 | 0 | 0.00094815 | 2.8868e-05 | 0.00094859 | 2 | 0.0018972 | INFINITOS | -0.0018972 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.00094859 | 2 | 0.0018972 | INFINITOS | -0.0018972 | Reprov
1 | 0.1 | 1000000 | GW |  |  |  | 0 | 0.0991 | 0.10081 | 0 | 0.00042001 | 2.8868e-05 | 0.000421 | 2 | 8.42e-07 | INFINITOS | -8.42e-07 | Reprov |  |  |  | 0 | 0 | 2.8868e-05 | 0.000421 | 2 | 0.000842 | INFINITOS | -0.000842 | Reprov
OBSERVAÇÃO
CONCLUSÃO
MANUTENÇÃO REALIZADA
EXECUÇÃO/APROVAÇÃO | [9 empty] | CONFERIDO POR | [7 empty] | PRÓXIMA CALIBRAÇÃO |  |  |  | 1900-12-30